## Slide 1
Alerta ONA
PROJETO EVENTOS ADVERSOS
Caso:
Ao assumir o plantão diurno, o profissional responsável identificou que o ventilador mecânico de um paciente havia desligado completamente após o esgotamento da bateria interna, permanecendo por várias horas desconectado da tomada. Nenhum membro da equipe de enfermagem do plantão noturno havia percebido o problema.
Durante esse período, o paciente deixou de receber o suporte ventilatório adequado, evoluindo com grave desconforto respiratório e saturação de oxigênio em 50%, quase evoluindo para parada cardiorrespiratória (PCR).
Este não foi o primeiro episódio semelhante ocorrido no mesmo box. O leito em questão encontrava-se em isolamento, localizado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) que não dispunha de monitor central, já que o equipamento havia sido remanejado para outra unidade (UTI 2A).
Assim, os sinais vitais só podiam ser observados presencialmente, quando a equipe se aproximava da porta do box, o que aumentava significativamente o risco de atraso na detecção de alterações clínicas e comprometeu a segurança do paciente.
Processos clínicos: relacionados diretamente ao atendimento assistencial ao paciente;
Processos institucionais: relacionados às políticas, diretrizes e protocolos implementados pela organização.
Processos de qualidade e segurança do paciente: relacionados à análise e melhoria contínua dos serviços para prevenir falhas e aumentar a segurança do paciente.
O monitoramento contínuo é imprescindível em pacientes dependentes de ventilação mecânica.
Todo equipamento de suporte à vida deve ser checado no início e término de cada plantão.
Alarmes visuais e sonoros devem permanecer sempre ativos e ser testados rotineiramente.
Remanejamentos de monitores ou ventiladores requerem plano de contingência e autorização da coordenação da UTI.
Pacientes em box de isolamento devem ter meios alternativos de vigilância contínua (monitores remotos, câmeras ou alarmes externos).
Toda falha de equipamento deve ser comunicada e registrada imediatamente, com rastreabilidade da ação corretiva.
A cultura de segurança deve ser fortalecida: “ninguém é dono do plantão, todos são responsáveis pelo cuidado.”
Processos envolvidos:
Alertas / Recomendações:
Em terapia intensiva, o silêncio de um alarme pode custar uma vida. Monitorar, checar e comunicar são atos que salvam. A segurança do paciente começa na verificação rigorosa de cada equipamento antes, durante e após o plantão.

## Slide 2
Falha no monitoramento e supervisão da assistência noturna.
Ausência de checagem sistemática do funcionamento dos equipamentos antes e durante o plantão.
Falta de alarmes visuais ou sonoros ativos que alertassem sobre o desligamento do ventilador mecânico.
Remanejamento de equipamentos essenciais (monitor central) sem plano de contingência adequado.
Configuração estrutural do box de isolamento sem visibilidade contínua do paciente.
Cultura de complacência e falha na responsabilização pela checagem de segurança do equipamento.
Comunicação ineficaz entre turnos sobre condições críticas de pacientes e dispositivos.
Causas identificadas:
Monitoramento contínuo dos pacientes
Monitoramento dos sinais de alerta e deterioração clínica
Implementação e gerenciamento dos protocolos clínicos
Gestão dos protocolos de urgência e emergência
Gestão de riscos
Implementação e gerenciamento dos protocolos de segurança do paciente
Treinamento e capacitação da Equipe
Monitoramento de eficácia das ações/ treinamentos
Monitoramento e análise de resultados
Notificação e tratativa de eventos adversos
Comunicação efetiva
Suporte técnico as equipes
Planejamento terapêutico individualizado
Fluxos e critérios para alta ou transferência externa de pacientes/clientes
Interrelação entre processos
Correlação com os padrões/requisitos dos Manuais ONA:
Ao implementar de forma efetiva os padrões e requisitos da ONA, é possível prevenir eventos adversos e agravos na saúde, como por exemplo:
Implantar checklist de segurança de equipamentos no início e término de cada plantão.
Restaurar o monitor central da UTI e manter redundância de vigilância para boxes de isolamento.
Treinar equipes multiprofissionais sobre checagem de ventiladores, alarmes e fontes de energia.
Estabelecer plano de contingência para falhas elétricas e desativação de monitores.
Criar rotina de passagem de plantão estruturada, incluindo estado de equipamentos críticos.
Realizar auditoria técnica periódica em ventiladores e monitores para garantir manutenção preventiva.
Promover cultura de notificação e aprendizado frente a quase eventos adversos (“near misses”) em suporte à vida.
Melhorias propostas: